## Slide 1
台式X射线精细结构吸收谱仪
的原理和操作

## Slide 2: 主要内容
一、X射线精细结构吸收谱（XAFS）简介
二、台式XAFS制样要求与操作要点
三、台式XAFS样品测试：粗扫筛选、精扫与优化
四、XAFS数据软件介绍与XAFS谱图质谱判断
五、台式XAFS常规测试及原位实验测试实例

## Slide 3: X射线精细结构吸收谱
X射线能量等于被照射样品某内层电子的电离能时，会发生共振吸收，使电子电离为光电子，这些光电子与周围原子发生散射，形成干涉效应，导致吸收系数随能量变化出现振荡结构，即XAFS谱。
3d金属常用K边，5d金属常用L3边
3d金属K边E0能量范围：
4.5 keV-10 keV
4d金属K边E0能量范围：
18 keV-30 keV
5d金属K边E0能量范围：
30 keV-100 keV
5d金属L3边E0能量范围：
5 keV-14 keV
跳高：吸收系数在吸收边处的突变高度
束缚能E0
Notes: 当X射线照射原子时，如果入射X射线的能量与原子内层电子的能量相近，内层电子在吸收X射线光子后会被激发，从而发生跃迁（从某一组态跃迁至更高能量的另一组态）或被电离（如果X射线的能量足够强）成为光电子。使电子电离所需的能量称为吸收阈能。
X射线吸收系数在吸收阈能附近会突然增大，随后随着X射线能量的继续升高，X射线仍会被吸收，而电离出的光电子的动能也会随之增加。在光谱图上，这种现象表现为吸收边（edge）的出现。
当原子的K层电子被激发时，产生的吸收边称为K边；当原子的L、M等层被激发时，由于电子组态（如ns，np1/2，np3/2）的不同，可进一步分为LI边、LII边、LIII边等吸收边。同一元素的K吸收边的阈能一定大于L边。

## Slide 4: X射线吸收精细结构谱图的获取
-200 ~ -20 eV
-20 ~ 50 eV
50 ~ 800 eV
Pre-edge
E0
扩展边的长度要满足要求
X射线能量等于被照射样品某内层电子的电离能时，会发生共振吸收，使电子电离为光电子，这些光电子与周围原子发生散射，形成干涉效应，导致吸收系数随能量变化出现振荡结构，即XAFS谱。
XANES和EXAFS是怎么产生的，包含什么信息？

## Slide 5: X射线吸收近边结构谱
XANES(-20~50 eV): 吸收边及其附近比较强的振荡信号；由低能光电子经多重散射后再回到吸收原子，与出射波发生干涉而成。
XANES (X-ray absorption near-edge structure)
边前峰和近边白线峰可以用于鉴别物种和价态分析；
也可根据理论计算进行拟合，但比EXAFS拟合难！
原子周围的电子结构，3D局域空间配位构型、对称性等几何结构信息，具有“指纹效应”。

## Slide 6: X射线吸收近边结构谱
重元素吸收边用是否向低能量判断是否还原不准，价态的判断主要看白线峰。

## Slide 7: 扩展X射线吸收精细结构谱
EXAFS (Extended x-ray absorption fine structure)

## Slide 8: 扩展X射线吸收精细结构谱
EXAFS (Extended x-ray absorption fine structure)
EXAFS(50~800 eV): ；由光电子被配位原子作单重散射后再回到吸收原子，与出射波发生干涉而成；吸收边后信号比较弱，表现为越来越弱的类正弦波动信号。
包含信息：原子周围配位原子种类、数量、键长、结构无序等
E空间
K空间
取值范围：window
R空间
傅里叶变换
拟合

## Slide 9: X射线吸收精细结构谱仪
同步辐射光源可提供高强度且高度单色化的X射线，能够精确地探测到原子尺度的结构信息。
待测元素含量1.0 wt%以上用透射模式，0.5 wt%以下荧光模式，0.5-1.0 wt%根据基底情况判断。
原理：利用X射线入射前后信号变化来分析材料元素组成、电子态及微观结构等信息的光谱学
硬X射线台式吸收精细结构谱仪（台式XAFS)
更方便，更普及
透射模式

## Slide 10: 台式XAFS主要部件与常见概念
X射线源：Mo靶(4.5~18keV)， W靶(18keV~25keV)
单色器（球面弯晶）：Si(110), Si(551), Si(533), Ge(310)、、、、、
Foil：纯金属箔片，通常为单晶或微晶结构，具有明确的原子排列和稳定的物理特性，厚度通常在几十纳米到几微米，是XAFS实验中常用的能量标样。
Powder指将样品研磨成细小颗粒，通常为无定形或微晶态。其特点是原子排列随机，但通过优化制备方法（如压制、球磨）可提高样品的均匀性。
SDD探测器：Normal ，HE。

## Slide 11: X射线吸收精细结构谱仪测试范围
Rapid XAFS HE
(Anhui Absorption Spectroscopy Analysis Instrument Co., Ltd.)
样品要求：
目前台式XAS可测试的元素中使用普通检测器的元素一般有：Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、Zn、Ga、Hf、Ta、W、Pt、Au、Pb、Bi、Ce、Pr、Nd、Sm、Dy、Br、Ir，使用高能检测器测试的有Zr、Nb、Mo、Ru、Pd仅近边）；

## Slide 12: 台式XAFS可测样品形态
待测元素在衬底的含量5mg/cm2以上
Rapid XAFS HE
粉末
压片
研磨
块状
直接测试
薄膜
液体
涂覆在碳纸或碳布
要求：粗扫跳高0.6-2.6，边后计数≥5000
在XAFS实验中，由于机械误差和光源稳定性问题，单色仪的能量刻度可能会随时间漂移。Foil作为纯金属样品，具有清晰的吸收边，且其吸收能量值已知，因此是理想的校准标准。
研磨
液体池封装
容量：15mL
液膜厚度可以调节

## Slide 13: 台式XAFS样品要求
Rapid XAFS HE
什么样的样品可以测试出好/合格的XAFS 谱图？
主要取决于样品中待测元素的含量、样品基体的组成以及样品的物理形态。
特征/考量因素 | 透射模式
适用含量范围 | 通常待测元素含量 > ​5 wt%
样品基体要求 | ​基体最好由轻元素​（如C, H, O, N）组成，​避免含有其他高含量重金属元素，以免产生强烈吸收
样品物理形态 | 适用于能够制备成均匀薄层的粉末、薄膜或液体
信号检测原理 | 直接测量X射线透过样品后的强度衰减
数据质量 | 通常信噪比较佳，尤其在高含量时
是否需要稀释/制样 | 通常需要精确称量和制备（如压片），以控制样品厚度和均匀度
含量是首要因素，但不是唯一因素​：即使含量高于5%，如果样品基体中含有其他高浓度金属元素​（即使不是待测元素），它们也会强烈吸收X射线，使得透射信号过弱；

## Slide 14
SAMPLEM软件计算(粉末和液体)
要想精确称量，根据样品中的元素含量计算压片所需的样品量
制样手册及SAMPLEM软件链接: https://pan.baidu.com/s/13gClDJXlblIeupLtfU61YQ?pwd=ayjz 提取码: ayjz
理想的XAFS样品需要满足“最优厚度”—即吸收边处的线性吸收系数（μ）与厚度（d）的乘积（μd）在1左右（通常0.8-1.2，SAMPLEM小程序结果Delta Mu T ~2）。这一范围既能保证足够的信号强度，又能避免吸收饱和。

## Slide 15: XAFS粉末样品压片制样(适用同步辐射)
Rapid XAFS HE
注意研磨过程中的损耗!!!
加BN后总量达80 mg以上比较好压片，损耗约 5-10 mg (较蓬松)
加PVDF后总量达100 mg以上比较好压片，损耗约 15-30 mg （较粘滞，粘在玛瑙研钵上不好刮取）

## Slide 16: XAS粉末样品压片制样
注意！！！！
1、使用前砂纸打磨干净，保证模具清洁光亮！
2、倒入样品后可用药匙把粉末摊平，压出的片厚度比较均匀。

## Slide 17: XAS粉末样品制样
Rapid XAFS HE
将装有待测样品的模具
放入压片机中央进行压片
压力10 Mpa，保持30-60 s

## Slide 18: 台式XAS粉末样品制样注意事项(小结)
Rapid XAFS HE
1. 加BN 或 PVDF 目的是为了样品更好的成片，不影响X射线吸收谱，故其投加量可根据样品实际情况调整，若样品量＞60mg，可先尝试不加辅助剂压片；
2. 将样品倒入模具槽内时，应使粉末样品尽量平铺均匀；
3.压片机施加压力大小和时间可根据样品实际情况优化和调整（建议 5-10Mpa，时间建议 10-30s）;
4.将压好的圆片转移至样品片中时，应尽量保证样品片位于圆槽中心；
5. 脱模时，不能使用暴力，倒置模具放置到压片机，旋转手盘使压杆反向压下，手垫在模具的T型压柱与套筒中间缝隙，使垫片缓慢被压出，即可安全脱模。
6.纸片主要成份为C、H，基本不影响X射线吸收；

## Slide 19: 台式XAS粉末样品制样过程展示
1. 需要加辅助剂吗？加多少？
2. 怎么把样品片压均匀？
3. 压成的片容易裂怎么办？
4. 制样时纸片要不要拿掉？
原视频在培训资料列表
关闭原声

## Slide 20
入射狭缝：10mm*2mm
合格的样品片是13mm圆片：基本完整，无裂纹，厚度均匀；本质：能完整遮住入射狭缝。
探测器前端样品槽空窗状态：
样品片插入样品槽：
安装完毕样品遮住入射狭缝：
台式XAFS粉末样品制样外观先合格

## Slide 21: 台式XAFS样品测试
Rapid XAFS HE
测试软件

## Slide 22: 台式XAFS样品开始测试
Rapid XAFS HE
说明：
3d金属扫谱标准时间：
粗扫2min+38 min。
4d金属扫谱标准时间：
粗扫2min+68 min。
5d金属扫谱标准时间：
粗扫2min+128 min。
跳高较弱，修改扫谱参数加长时间，可改善谱图信噪比。
台式XAS谱图采集流程

## Slide 23: 台式XAFS待测元素能量调节
Rapid XAFS HE
一，确认靶材和探测器后进行能量调节
说明：
X射线能量对布拉格角度非常敏感，每次切换单色器，需要对布拉格角度重新进行优化。选择一定角度范围进行扫描，可以得到一个接近高斯分布的峰，将布拉格角度移动到峰值处即可完成优化。

## Slide 24: 台式XAFS探测器能量信号
Rapid XAFS HE
二、探测器采集信号确认ROI计数在合理范围
ROI计数:单色光信号应在红线和蓝线之间（吸收边前后300eV）
说明：
此选项卡主要用于观察测I0后或者样品后的信号强度，测I0时，计数应保持在30000-60000光子左右。
另外，死时间（Dead Time）＜0.3，否则探测器工作在非线性区间，可能导致数据的异常。

## Slide 25: 台式XAFS待测元素扫描参数
Rapid XAFS HE
三、扫描参数设置
说明：
采谱参数是相对待测元素吸收边进行设置，设置过的采谱参数可以保存到本地，以便下次使用时导入。
点击“精细扫描参数设置”后，会计算出本次测试的K空间范围（Kmax），采样点数和预估的采样时间。
如果采谱参数设置不合理，超出仪器测试能量范围，软件会给出对应提示，需要重新设定扫描参数，此时应关注Motor位置最小值和最大值，最小值应该大于0，最大值应该小于112000。如果超出，应该缩小能量采集范围。
精细扫描参数设置透射采集模式，分段进行XAFS数据采集

## Slide 26: 台式XAFS样品粗扫
视频展示
XAFS谱图的质量首先依赖于稳定的吸收强度。根据朗伯-比尔定律，X射线的吸收强度与样品厚度呈指数关系：若厚度过薄，吸收信号太弱，噪声会掩盖精细结构；若厚度过厚，X射线在到达样品深层前已被大量吸收，导致谱图“饱和”，吸收边后强度骤降，无法观察扩展结构）。
关键判标：1.跳高 2.边后计数（直接关系到数据质量以及实验时样品制备是否合适

## Slide 27
如何使用粗扫模式筛选样品片（Fe Foil标样）
纯金属箔片

## Slide 28
如何使用粗扫模式筛选样品片（Fe3O4标样）
Fe3O4
Delta Mu T~2
Low Mu T＜3, High Mu T＜4
得出取样量！称取10 mg四氧化三铁粉末加氮化硼研磨后压片制样

## Slide 29
如何使用粗扫模式筛选样品片（高熵合金实例）
待测元素为Fe ,样品经SAMPLEM计算后:
Low Mu T＜3, High Mu T＜3时
Delta Mu T~0.35 跳高太低！
Delta Mu T~0.6
判断：勉强能测！
Low Mu T~3, High Mu T~4
需要严格控制取样量！以粗扫结果为准，调整制样！

## Slide 30
粗扫跳高合格，但边后计数＜5000，不合格，须减少样品量，重新制样!
如何使用粗扫模式筛选样品片（实例）
称取样品27mg加30mg氮化硼充分研磨后压片制样

## Slide 31
如何使用粗扫模式筛选样品片（实例）
粗扫跳高不合格，边后计数＞5000，可适当增加样品量，重新制样!
称取样品20mg加30mg氮化硼充分研磨后压片制样

## Slide 32
如何使用粗扫模式筛选样品片（实例）
粗扫跳高~0.6，边后计数≥5000，合格，若对XAFS谱图质量要求高，加长精扫时间
称取样品23mg加30mg氮化硼充分研磨后压片制样

## Slide 33
情况1. 粗扫跳高＜0.6，边后计数＜5000，不合格，若跳高＞0.4，可测近边
情况2. 粗扫跳高＜0.6，边后计数≥20000，可加样品改善调高
情况3. 粗扫跳高0.6~1.5，边后计数≥20000，为更好的质量数据，可加量优化
情况4. 粗扫跳高＞1.5，边后计数≥20000，非常好！可以进行精扫
XAS粗扫筛选样品（小结）
完美！
不合格！
合格！

## Slide 34
台式XAFS数据采集（精扫）
Rapid XAFS HE
说明：
在采集样品XAFS信号之前，需要先采集一遍I0信号。
I0信号采集的是每个能量的光强，样品XAFS需要用I0信号进行光强的归一化，同一元素的I0信号采集一遍即可。采集I0信号后，切换到XAFS采集，进行样品数据的采集。如果信号较差，可以进行多次的重复扫描，获得多次平均数据以提高数据信噪比。（更有效的方法是修改扫描参数的扫描时间，尤其边后300之后扫描时间加长）
视频展示

## Slide 35: 台式XAFS样品精扫（Fe Foil示例）
Rapid XAFS HE
K边能量7112eV
Fe Foil边后振荡信号强,因为金属Fe箔具有高度有序的晶体结构，原子排列规整，配位数高且键长分布均匀，这会导致强烈的背散射干涉。
待测元素为Fe , 样品 Fe Foil，Low Mu T~-2.5, High Mu T~-0.25, Delta Mu T~2
Notes: 很多时候会存在元素含量不清楚的情况，此时可以估计一个样品量进行压片，然后粗扫一次，看看吸收边的跳高是否在仪器测试的最优范围，如果不在这个范围，减少或者增加样品量进压片，重新粗扫直
到跳高和样品信号到一个最优范围。

## Slide 36: 台式XAFS样品精扫（高熵合金中Fe）
Rapid XAFS HE
氧化铁中的Fe原子处于氧化态，配位环境更复杂，往往存在多种键长和键角，还会受到非化学计量比和晶格缺陷的影响。这些结构差异会通过德拜-瓦勒因子和结构无序度直接影响EXAFS振荡的强度。
待测元素为Fe ,样品氧化铁粉末，weight 10 mg, Low Mu T~-2.5, High Mu T~-0.25, Delta Mu T~2
Notes: 很多时候会存在元素含量不清楚的情况，此时可以估计一个样品量进行压片，然后粗扫一次，看看吸收边的跳高是否在仪器测试的最优范围，如果不在这个范围，减少或者增加样品量进压片，重新粗扫直
到跳高和样品信号到一个最优范围。

## Slide 37
XAFS数据处理软件
软件下载：
安装路径不要有中文字符！

## Slide 38
数据拟合
信息查询
XAFS数据处理软件

## Slide 39
数据处理的初始阶段
数据拟合
XAFS数据处理软件
数据归一化处理：跳高值归一化为1，消除因样品浓度、测量条件不同导致的吸收边跳跃高度的差异，使得不同条件下测得的谱图可以放在同一标准下比较。为后续的EXAFS振荡提取和分析提供基准。

## Slide 40
数据拟合
数据拟合
XAFS数据处理软件
数据拟合操作较复杂，本次讲座不涉及。

## Slide 41
数据拟合
XAFS数据处理软件

## Slide 42: 上海光源透射模式数据类型：
XAFS数据质量判断

## Slide 43
XAFS数据质量判断
ITorIF：透射的光强信号
Time：每个点的积分时间。
mu：计算出来的吸收系数。
扫描点的能量
I0:对应能量点的入射光强数据
E空间：光谱信号正弦波动趋势正常
K空间：正弦波动清晰可见达10以上
R空间：M-M键在2~3，M-O(N)键1~2

## Slide 44
边后又出现吸收边对应第二种金属元素（Zn的K边）吸收
台式XAFS样品精扫（CuZn双金属实例）
待测元素为Cu， 样品CuZnAL powder 加BN压片制样
Zn K edge 9659eV

## Slide 45
数据处理（CuZnAl样品）
Zn K edge 9659eV

## Slide 46
台式XAFS样品精扫（La实例）
Sample: La2O3 powder
L3 edge E0:5483eV
L2 edge E0:5891 eV
差值408 eV 扩展边干扰
待测元素为La， L3 边, 样品钙钛矿 powder加BN压片制样

## Slide 47
台式XAFS样品精扫（W实例）
Sample: W powder
L3 edge E0: 10207eV
L2 edge E0: 11544 eV
差值1337，扩展边不影响
边后500出现异常振荡
原因？
待测元素为W , L3边，样品 W powder加BN压片制样

## Slide 48: 台式XAFS样品精扫（Fe K 边XAFS谱图）
K空间
E空间
R空间
q空间
四个样品:
Fe Foil
Fe2O3
Fe3O4
FePC
酞菁铁
Notes: 很多时候会存在元素含量不清楚的情况，此时可以估计一个样品量进行压片，然后粗扫一次，看看吸收边的跳高是否在仪器测试的最优范围，如果不在这个范围，减少或者增加样品量进压片，重新粗扫直
到跳高和样品信号到一个最优范围。

## Slide 49: 台式XAFS谱图初探（Fe K edge）
E空间
E空间：X射线吸收近边结构
吸收边位置​： 直接反映铁的平均氧化态。吸收边能量越高，氧化态通常越高。
​白线峰强度与形状​： 即边后第一个最强的峰。它与d电子态密度密切相关，是判断配位环境（如配体种类、几何构型）的敏感指标。金属foil的白线峰宽而缓，而氧化物的白线往往尖锐且强度高，反映了金属键和离子键/共价键体系中d电子态密度差异。
边前特征​： 与未占据的电子态密度有关，对于过渡金属化合物，可以反映其配位场对称性​（如八面体 vs 四面体）。
Fe Foil（Fe⁰）的边位置明显低于氧化物（Fe³⁺），而FePC边位置介于它们之间。
Fe Foil（Fe⁰）的白线峰明显低于Fe2O3 （Fe³⁺），而FePC（铁卟啉，Fe²⁺）和Fe3O4(Fe³⁺ +Fe²⁺)介于它们之间。
铁氧化物的边前峰表现为一个微弱的肩峰或宽峰， Fe离子周围的O²⁻配体会产生强大的晶体场，使5个简并的3d轨道发生能级分裂，由于跃迁本身很弱，所以不明显。
Notes: 很多时候会存在元素含量不清楚的情况，此时可以估计一个样品量进行压片，然后粗扫一次，看看吸收边的跳高是否在仪器测试的最优范围，如果不在这个范围，减少或者增加样品量进压片，重新粗扫直
到跳高和样品信号到一个最优范围。

## Slide 50: 台式XAFS谱图初探（Fe K edge）
K空间
k 空间 - 扩展X射线吸收精细结构
傅里叶变换前的χ(k)函数。为了凸显高k区域的振荡，通常会用k²或k³进行加权，3d金属加权值一般为2​，5d金属加权为3。
振荡频率​： 振荡频率与吸收原子与背散射原子之间的距离直接相关。键长越短，振荡频率越高。
振荡振幅​： 振幅主要包含配位数和无序度因子的信息。振幅越大，通常意味着配位数越高或结构有序度越高。
​
Fe Foil的振荡振幅最大且延续到高k区域，正是因为金属铁晶体结构高度有序、配位数高、热振动小。
​​ 而氧化物和FePC的振荡衰减更快，说明其局部结构的无序度更高或配位环境更复杂。
Notes: 很多时候会存在元素含量不清楚的情况，此时可以估计一个样品量进行压片，然后粗扫一次，看看吸收边的跳高是否在仪器测试的最优范围，如果不在这个范围，减少或者增加样品量进压片，重新粗扫直
到跳高和样品信号到一个最优范围。

## Slide 51: 台式XAFS谱图初探（Fe K edge）
R空间
R 空间 - 径向分布函数
对k空间的χ(k)函数进行傅里叶变换后得到的|χ(R)|。它虽然不是真实的径向距离，但峰位与真实距离有很好的对应关系（需进行相移校正）。
​峰位置​： 对应吸收原子与周围配位原子壳层的平均距离。
​峰高​： 正比于配位数，但受无序度的强烈影响。无序度越大，峰越宽、越低。
​峰的数量和位置​： 揭示了配位壳层的数量。
在~1.5 Å（未校正）处的主峰，校正后对应Fe-O或Fe-Fe的第一配位壳层距离。
Fe Foil在~2.5 Å和~4.5 Å等处有多个清晰的峰，表明其具有长程有序的晶体结构，可以探测到更远的配位壳层。
Notes: 很多时候会存在元素含量不清楚的情况，此时可以估计一个样品量进行压片，然后粗扫一次，看看吸收边的跳高是否在仪器测试的最优范围，如果不在这个范围，减少或者增加样品量进压片，重新粗扫直
到跳高和样品信号到一个最优范围。

## Slide 52: 台式XAFS谱图初探（Fe K edge）
q空间
.q 空间 - 傅里叶变换后倒空间
为了分析特定配位壳层（如只看第一配位层），在R空间选择一个峰（1-2 Å），然后进行反傅里叶变换。
​纯净的散射路径​: 选择的那个配位壳层中的原子贡献的EXAFS振荡。它过滤掉了其他壳层的干扰。
• 曲线拟合的基础:用理论模型（FEFF计算）来拟合这条纯净的振荡曲线，从而精确地提取出键长、配位数、无序度等结构参数。
图中不同样品的Re[χ(q)]曲线形状和相位差异，就源于它们第一配位层原子种类（O vs Fe）和键长的不同。
Notes: 很多时候会存在元素含量不清楚的情况，此时可以估计一个样品量进行压片，然后粗扫一次，看看吸收边的跳高是否在仪器测试的最优范围，如果不在这个范围，减少或者增加样品量进压片，重新粗扫直
到跳高和样品信号到一个最优范围。

## Slide 53
空间 | 横坐标 | 核心信息 | 简单比喻
​E 空间​ | 入射X射线能量 | ​电子结构、氧化态、对称性​ | ​​“指纹区”​​：看整体面貌和特征标志
​k 空间​ | 光电子波数 | ​原始的EXAFS振荡​ | ​​“原始声波”​​：未经处理的原始声音
​R 空间​ | 径向距离 | ​原子间距、配位数、无序度​ | ​​“地图”​​：看周围原子在哪个距离上
​q 空间​ | 约化光电子波数 | ​特定原子对的散射路径​ | ​​“过滤器”​​：分离出特定乐器的声音
XAFS谱图不同变换空间（小结）
Fe Foil​： E空间边位置最低（金属态）；k空间振荡最强、最长；R空间有多层尖锐的峰。所有这些都指向一个高度有序、长程有序的金属晶体结构。
Fe₂O₃/Fe₃O₄​： E空间边位置高（Fe³⁺）；k空间振荡衰减较快；R空间主峰较宽，高阶峰弱。这表明它们是有序的晶体，但局部电子结构和键合与金属铁不同，且可能存在一定无序。
FePC​： E空间边位置和线形介于金属与高价氧化物之间；k空间和R空间的信号与氧化物有相似之处但也有区别。这反映了其分子型配位结构的特征，第一配位层可能是氮或氧原子。

## Slide 54: 台式XAFS原位测试
安装视频如下：
高温常压热催反应池
流动相电催化反应池
二次电池反应池
可选择各种气氛，多段程序升温，加热最高800℃（真空封闭下）
样品：直径13mm 粉末压片
可通过隔膜泵进行电解液循环，电化学工作站加电压
样品：10mm*20mm碳纸负载
也可作为液体池使用。
Be窗（有毒)
可进行圆形锂电池充放电过程中的原位测试
样品：直径20mm锂电池

## Slide 55
高温常压热催化原位反应池
播放视频
样品要求：
1.压片同常规样品，待测元素的含量须符合测试要求：粗扫跳高0.6-2.6，同时边后光子计数≥5000；
2.气氛可自由选择：H2, 5% H2-Ar,N2,Air, O2, CO2+H2
3. 多段程序升温，最高可到500℃（流动氢气）600℃（惰性气氛下）800℃（真空下）
4.注意：PVDF耐热温度150℃，若加热温度高，最好使用BN，当然最好可以不用辅助剂，直接压片
原视频在培训资料列表
热催化原位池如何安装

## Slide 56
流动相电催化原位反应池
播放视频

## Slide 57
纽扣电池原位反应池
样品要求：
1.电池样品中待测元素的含量须符合测试要求：粗扫跳高0.6-2.6，同时边后50eV光子计数≥5000；
2.电池尺寸：2cm直径
播放视频

## Slide 58
热催化原位还原测试实例（加氢催化剂）
1.安装样品片到热催化原位池，扫描测试氧化态下XAFS谱图；
2.通还原气，程序升温30℃加热到500℃；
3.只扫描近边范围（-100~100），得到不同温度下XANES谱图，观察还原过程；
4.最高温度保持60 min，充分还原，降温到30℃，扫描还原后XAFS谱图。
XANES谱图可以用于查看氧化态逐渐还原为金属态

## Slide 59
放大近边白线峰和吸收边0.5位置的能量位移可以用于价态变化分析！
热催化原位还原测试实例（加氢催化剂）

## Slide 60
具体数据进一步需要
Atemis软件拟合分析！
XAFS谱图可以查看键长种类和位置：
热催化原位还原测试实例（加氢催化剂）

## Slide 61
电催化原位还原测试（燃料电池催化剂）
XANES谱图可以用于查看氧化态还原为金属态，XAFS谱图查看键长种类和位置：
可通过隔膜泵进行电解液循环，电化学工作站加电压
样品：10mm*20mm碳纸负载
也可作为液体池使用。
图片来自文献

## Slide 62
欢迎各位老师同学咨询测试！