附件1 （测试须知、样品池采购信息见下页）

厦门大学化学化工学院仪器分析中心

马尔文粒度仪实验机时申请表

| 以下由实验申请人填写： 申请日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请人： 负责人（或导师）： 所在单位： 联系方式：（请写明系别、专业、房间号）： 电话： E-mail： 样品成分： 样品个数： 样品要求：样品粒径： 0.6nm~6um，稳定，均匀，透光，稀释浓度详见手册，事先查找溶质（颗粒）和溶剂的折光率和粘度等参数. 样品池推荐：（请自行购买，可在厦大试剂耗材平台采购,也可淘宝采购） □1.测粒径（单个样品预处理加数据处理需机时15 min 左右） □DSL0012聚苯乙烯样品池（一次性，不可用于有机溶剂和腐蚀性溶液） □石英样品池（耐酸碱）（可清洗后多次使用，用于有机溶剂或腐蚀性溶液） □2.测Zeta电位（单个样品预处理加数据处理需机时20 min 左右） □马尔文电位样品池 实验目的及数据要求（请在下面实验条件表中选填，每个样品明确选择一个仪器分析条件项目号）。 注意事项： * 用户应遵守本实验室的规章制度；实验完成后装样容器及实验垃圾及时带走，三次违规取消用户资格； * 谢绝磁性、毒性、放射性、易升华样品; * 粉末样品须研磨后超声分散在水或乙醇。 声 明： - 因隐瞒样品属性导致设备污染、损坏而引起的经济损失，由我科研项目经费赔偿； - 因误操作导致仪器损坏，所需维修费将从我科研项目经费中赔偿。 我已经认真阅读并同意以上注意事项和各项声明。 负责人、导师签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 实 验 条 件 | 填写测试项目请注明测试size/zeta potential 填写分散溶剂请注明分散溶剂为水/乙醇/有机溶剂，有机溶剂给出折射率、黏度、介电常数： |  |  |  |  |  |
|  | 序号 | 样品名称 | 测试项目 | 分散溶剂 | 是否回收 | 备注 |
| 检测人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 实用机时数： 应收费用： 用机人签名: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

【用户资格与机时预约】

厦大本校用户，首先在化院仪器测试中心网站注册学生账号并申请加入导师课题组，在该仪器条目中找到“仪器管理”中“培训资料”，列表中下载本机时申请表，填写样品信息和测试项目，个人和导师签字后发给管理员老师（仅首次测试需要），审核通过（核查用户的付款账户）即可授权仪器的普通用户资格，进行网上预约。

PS：“培训资料”，列表中还有仪器手册和培训PPT，可了解仪器能测什么项目，样品范围和要求，进行样品池采购。非本课题组人员若测试不频繁，没有必要申请4427仪器室的门禁。用户可通过“平安嘉庚”进行预约嘉庚实验室能源材料大楼四号楼的刷脸门禁，对接老师:王静娟。4427室内无人，可在群里摇人。

【样品要求】

动态光散射技术 DLS 通过检测颗粒/胶体/高分子/蛋白质的布朗运动速度，进而得到颗粒的 流体力学直径。DLS 技术检测需要样品稳定、均匀，无沉淀或者上浮运动。稳定样品浓度因不同种类的样品可能稀释到的程度有所不同，具体参考快速操作手册18页），如果是动态平衡体系，如某些没有经过均制加压处理的乳液、微乳液、表面活性剂胶束，改变样品浓度将改变体系的外部平衡条件导致粒径及其分布改变。这时应该在原液状态下进行检测。 样品洁净程度： 由于颗粒的散射光强正比于颗粒粒径的6次方，DLS 技术对于体系中微量存在的灰尘、杂 质（通常是微米级别的颗粒）极为敏感。这些物质的存在将对于结果造成极大影响 。对于粒径小于50nm，表面看上去极为澄清透明的体系，我们建议使用适当孔径的过滤 膜过滤，然后再进行测试。

Zeta 电位测试利用电泳光散射，检测样品中悬浮的颗粒在特定的溶液环境中（pH，盐度， 添加物）的电位高低。其测试目的是为了检测颗粒表面的带电性能， 包括电性和电位高低， 以预测整个悬浮体系的稳定性。 检测要求颗粒具有一定的散射能力，即颗粒物不能太小（不能小于2-3个nm），同时颗粒物不能具有太强烈的沉淀运动，即颗粒物不能太大（超过100um）。样品可混浊，但是需要有一定的透光性。

具体样品制备参考培训资料列表中《Zetasizer Nano系列粒度电位仪 快速操作手册》

【物品准备】

      - 马尔文粒度仪所需样品池需自行购买，不提供公用耗材，避免交叉污染。

      - 样品原液 (粒径测试一次需要10 mL，Zeta电位测试一次需要1 mL)

      - 去离子水，乙醇和空白溶剂 (粒径测试浓度过浓时稀释用, Zeta电位测试清洗样品池)

      - 托盘，纸巾，废液烧杯，滴管若干，注射器2支（清洗Zeta电位池用）

【马尔文样品池购买建议】

1. 测粒径的样品池有两种材质：塑料（聚苯乙烯或PMMA）和玻璃/石英

注意：塑料材质样品池是能用水和乙醇溶剂！

如果要用有机溶剂请选购玻璃/石英材质的样品池！

若有腐蚀性，选购耐酸碱的石英样品池！！

参考购买渠道：

【淘宝】https://m.tb.cn/h.5aA6Kwn?tk=3PcydHesDbF CZ0001 「国产马尔文四面光玻璃比色皿12*12*45G-204-1替代PCS1115&DTS0012」

【淘宝】https://m.tb.cn/h.5aU0pBP?tk=7PFidHeI8JS CZ0001 「国产G-214-1替代马尔文带塞玻璃样品池PCS8501马尔文粒度仪」

【厦门大学试剂耗材采购平台】比如LS-YPC60  供应商：龙沙生物公司：玻璃的粒径样品池95元/个，石英的是125元/个（不耐酸碱）；耐酸碱是165元/个；

2.Zeta样品池（注意：只能用水和乙醇，其他溶剂不能用）

【淘宝】https://m.tb.cn/h.5ZqoznP?tk=SphYdHenyGd CZ3457 「马尔文ZETA电位样品池DTS1070可抛弃折叠毛细管样品池替1060原装」